Multiskan Ascent酶标仪英文软件操作手册

- 安装

将随机附送的软件光盘插入光驱，确认默认的安装路径及选择正确的仪器类型(图1)，Multiskan MK3可选择第三选项：Multiskan 选项，Multiskan Ascent可选择第二选项：Multiskan Ascent选项。按提示输入单位名及任意的序列号（图2）,一路按”next”进行安装。完成后在桌面上自动生成快捷图标。如图（1）,(2)所示。

图1

图2

2.系统设置

按setup下拉菜单，选择plate template,即可在菜单中选择板的类型，有各种厂家与不同规格的板可供选择。如图3。

图3

选择filter，即可设置滤光片，如图4（一般标准配置是4个滤光片，可先将其全部删除，然后在“Filter1”后面输入405，在“Filter2”后面输入450，在“Filter3”后面输入492，在“Filter4”后面输入630，其他剩余的空白切记不可输入0）。

图4

- 操作

点“session”下拉菜单，选择“new”编新程序或“open”打开已有的程序。如图5所示。

图5

按“new”编新程序，先选择酶标板类型，一般选择第一个选项。如图6所示。

图6

点击general，分别有area definition,鼠标点击可用来定义检测的范围，如图7。

图7

点击layout,可设置对应于试剂盒的标准品，测试样本，空白和对照等。设置方法为先用鼠标点击所要设置的位置，下拉”type”菜单，选择所定义的类型，再点击”apply”。

如图8。点击右上角Fill键可设置样本和标准的复孔并自动计算平均值。

图8

然后可根据实验的实际情况，按次序设置实验步骤，这些步骤包括“measure(测量步骤)，incubate(温控步骤)（注意：温控步骤只对Multiskan Ascent仪器有效，Multiskan MK3酶标仪不带温控功能），shake(振荡步骤)，如图9。

图9

测量步骤见图10。

图10

温控步骤，先点击option设置仪器起始温度，如图11。待仪器达到起始温度再设置“incubate”,如图12。

图11

图12

振荡步骤，如图13

图13

设置完步骤后，就可保存程序，如图14。可指定程序名及保存路径。

图14

最后按“start”开始检测，如图15。

图15

3．数据处理

在完成检测后按“result”,如图16。进入数据处理部分。

图16

先可按“process”菜单来选择数据处理的方法，首先是“blank substract”是指如在前面的”layout”中设置了空白，按此项后软件会自动将测得的数据减去空白值。如图

17，18所示。

图17

图18

按“确定”，软件自动生成新的一组数据即“blank1”,此组数据为减空白后的原始数据。如图19所示。

图19

按“precaculation”可进行不同测量步骤所得的数据间的运算，如可在同一程序中连接二个不同的“measure”即measure1和measure2,检测完成后得到二组不同的数据，通过“precaculation”可对此二组数据进行减，除的运算。如图20所示。

图20

按cutoff,如图21。

图21

点击classification,如图22。

图22

按”curve fit”可进行曲线定量的计算，软件会根据所设置的标准品的浓度和发光值来进行不同类型曲线的拟合，最终对样品进行定量。如图,23,24，25所示。

图23

按curve fit,得到如图23所示

图24

按modify and graph,得到图24。

图25

按view可选择报告单的格式，如图26所示。

图26

按确定即可得到最终的报告单，按sheet下拉菜单，点击save as即可对报告单进行保存，软件提供三种保存格式，即vts,xls和txt,分别可用本软件，excel和notepad三种对应的软件打开数据。如图27所示。

图27

新版Ascent软件增加了Ratio/inhibition功能，主要适用于一些计算方法较特殊的试剂盒，如食品检测领域的一些试剂盒。下拉Process菜单，选择Ratio/inhibition，如图28，29

，30，31所示

图28

图29

图30

图31

回到procedure部分，按session下拉菜单，按save as即可保存整个程序。如图32。

图32

# Text boxes

按下代表不选中，然后用鼠标拖拉

按下代表选中，然后用鼠标拖拉

控制出板

控制进板

拉此按钮至所需温度

设置温度，需与起始温度一致

设置温控时间

选择临界值数量

选择样本原始数据来源

选择对照的原始数据来源

振荡关闭时间

设置振荡速度

振荡开启时间

设置总振荡时间

保存键

Result部分

Blank substract

选择数据来源，即measure1的数据

新生成的blank1数据，此组数据将参与后续的数据处理

选择二组数据间的运算方式

选择原始数据

选择样本的原始数据

选择标准品原始数据

在此框打钩表示选择了曲线延伸

按此按钮可选择曲线拟和类型

同时也必须在此下拉框中选择X,Y轴相对应的数值变换

X轴坐标变换选择框，可选线性和对数

可在此下拉框中选择曲线类型

浓度值以行的形式出现，一般不打印

此项代表打印样本浓度值

此项代表打印原始发光值数据

此项代表打印板上的板图

打钩表示选中，此项代表打印报告单抬头

输入保存的文件名，必须输入对应于保存格式的文件后缀名

通过下拉按键选择保存格式

选择保存路径

输入程序名

选择使用最大吸光值的标准品作为零标准

选择B0的类型

设置各样本及标准品与零标准样本的比率

设置比率

选择源数据

按仪器内滤光片的实际顺序在软件中进行设置

在此出现Ratio的数据，然后可按此数据进行后续的定量分析

如为夹心法的项目，第一个框输入“－”号，第二框输入“＋”，如是竞争法则反之

输入临界值公式，阴阳对照的字母标识应与板图中的设置一致

设置测量前等待时间

选择滤光片

选择测量类型，single(单波长)或double(双波长)

选择测量模式，一般为continuous